一、项目内容：手持式呼出气一氧化碳检测仪

二、采购数量：10台

三、资质需求：

* 确保所投产品符合国家计量监督管理局规定，保证产品质量过关。
* 提供所投产品免费保修1年，终身维修，保修期内免费更换零配件。保修期自验收合格之日起计算。
* 配套提供一定量的耗材。

四、具体技术参数：

|  |  |
| --- | --- |
| 适用气体 | 医院戒烟门诊，戒烟患者人体肺部一氧化碳。 |
| 检测范围 | 0.0-50.0ppm以及对应血红蛋白浓度（%COHb） |
| 检测方式 | 扩散式 |
| 工作方式 | 连续工作，根据初始设置，LCD显示实时数据显示(一氧化碳浓度或者血红碳蛋白浓度（%COHb）) |
| 指示方式 | 绿色指示灯亮不吸烟者，黄色指示灯亮轻度吸烟者，红色指示灯亮重度吸烟者，疑似中毒者闪光报警 |
| 基线漂移 | 自动回零（0ppm） |
| 电源电压 | DC3.6V(锂电池，1800mAh) |
| 充电时间 | 4-6h |
| 工作温度 | 20℃~40℃， |
| 湿 度 | 15-85%RH无结露 |
| 响应时间 | t≤25s |
| 工作时间 | 锂电池充电一次，可工作待机≤200小时 |
| 传感器寿命 | 2 年 |
| 外观尺寸 | 200mmx55mmx35mm |
| 重   量 | 0.295 Kg |
| 服 务 | 免费保修1年，终身维修 |